中瑞祥多参数水质分析仪,碱度硬度检测仪检测原理‌

是一种用于快速测定水样中‌总碱度‌和‌总硬度‌的多参数水质分析仪器，广泛应用于饮用水、工业用水、农业灌溉及环境监测等领域。其操作使用原理主要基于以下几种核心检测方法：

‌一、核心检测原理‌

‌总碱度检测‌

采用‌酸碱滴定法‌：向水样中加入盐酸标准溶液（如0.1 mol/L），以酚酞或甲基橙为指示剂，滴定至终点（颜色变化），通过消耗的酸体积计算碱度（以CaCO₃计）‌

‌总硬度检测‌

常用方法包括：

‌EDTA滴定法‌：在pH≈10的缓冲溶液中，用铬黑T作指示剂，EDTA与Ca²⁺、Mg²⁺形成络合物，终点时溶液由酒红变纯蓝‌

‌离子选择电极法‌：使用钙/镁离子选择电极，通过能斯特方程将电位差转换为浓度‌

‌比色法/分光光度法‌：试剂与Ca²⁺/Mg²⁺反应生成有色络合物，在特定波长（如470 nm）测吸光度定量‌

‌多参数集成逻辑‌

现代仪器支持‌分路进样同步检测‌或‌依次自动检测‌，10–20分钟内可同时输出碱度、硬度及其他参数（如pH、电导率